## Foglio1
COMPRESSIONE MINIATURA IN ACCIAIO MOD: BTX
Carico nominale | Nominal load | 20 ÷ 20.000 kg
Sensibilità nominale | Nominal sensivity | 2mV/V
Tolleranza di calibrazione | Calibration tolerance | ≤±0.1%
INTERVALLO MINIMO DI VERIFICA | MIN.VERIFICATION INT. ( Vmin) | Emax/10000
Errore combinato | Combined error | £ ±0.2%
Non ripetibilità | Non-repeatability | £ ±0.02%
Ritorno a zer dopo 30 min | Zero return over 30 min | £ ±0.02%
Creep al carico nominale dopo 30 minuti | Creep at nominal load over 30 min. | £ ±0.03%
VALORI MECC. LIMITE al carico nominale | MECH. LIMIT VALUE at nominal load
Carico limite | max permissible load | 150%
carico di rottura | breaking load | > 300%
carico dinamico limite | max transverse load | 50%
Classe di protezione EN 60529 | Protection class EN 60529 | IP 67
Materiale | Materiale | INOX 17.4 PH
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (10 °C) | TEMPERATURE EFFECT (10 °C)
sullo zero | on zero | ≤ ±0.005
sulla sensibilità | on sensitivity | ≤ ±0.005
Temperatura di riferimento | Reference temperature | +23°C
Temperatura di funzionamento | Operating temp. Range | -20/+70 °C
Compensazione in temperatura | Compensated temp. range | -10/+50 °C
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Resistenza di ingresso | Input resistance | 700 ± 20W
Resistenza di uscita | Output resistance | 700 ± 5W
Resistenza di isolamento | Insulation resistance | 5000 W
Bilanciamento di zero | Zero balance | £ ±1% FS
Alimentazione elettrica | Electrical excitation | 2 ÷ 15 Vcc/ca