## Foglio1
TRAZIONE COMPRESSIONE A MEMBRANA E FORO CENTRALE MOD: CRQ
CARICO NOMINALE | NOMINAL LOAD | 200 ÷ 300.000 kg
SENSIBILITA’ NOMINALE | NOMINAL SENSIVITY | 2 mV/V
TOLLERANZA DI CALIBRAZIONE | CALIBRATION TOLERANCE | ≤±0.1%
INTERVALLO MINIMO DI VERIFICA | MIN.VERIFICATION INT. ( Vmin) | Emax/10000
ERRORE COMBINATO | COMBINED ERROR | £ ±0.1%
NON RIPETIBILITA’ | NON-REPEATABILITY | £ ±0.02%
RITORNO A ZERO dopo 30 min | ZERO RETURN over 30 min | £ ±0.02%
CREEP al carico nominale dopo 30 minuti | CREEP at nominal load over 30 min. | £ ±0.02%
VALORI MECC. LIMITE al carico nom | MECH. LIMIT VALUE at nominal load
carico limite | max permissible load | 150%
carico di rottura | breaking load | > 300%
carico dinamico limite | max transverse load | 50%
CLASSE DI PROTEZION EN 60529 | PROTECTION CLASS EN 60529 | IP 68
MATERIALE DELLA CELLA | EXECUTION MATERIAL | INOX 17.4 PH
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (10 °C) | TEMPERATURE EFFECT (10 °C)
sullo zero | on zero | ≤ ±0.005
sulla sensibilità | on sensitivity | ≤ ±0.005
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO | TEMPERATURA DI RIFERIMENTO | +23°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | WORKING TEMPERATURE | -20/+70 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO | STORAGE TEMPERATURE | -10/+50 °C
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Resistenza di ingresso | Input resistance | 700 ± 20W
Resistenza di uscita | Output resistance | 700 ± 5W
RESISTENZA DI ISOLAMENTO | INSULATION RESISTANCE | 5000 W
BILANCIAMENTO DI ZERO | ZERO BALANCE | £ ±1% FS
ALIMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | RECOMMENDED SUPPLY VOLTAGE | 10 V
ALIMENTAZIONE NOMINALE | NOMINAL SUPPLY VOLTAGE | 5÷15V
ALIMENTAZIONE MAX. | MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE | 15V